## Slide 1: Grunnleggende sensorteknologi Sensorer for bruk i CanSat - 2022
Av
Nils Kr. Rossing
Skolelaboratoriet ved NTNU

## Slide 2
Innhold:
Grensesnitt Teensy 3.5
Sensorene på kortet
Kalibrering
Presentasjonene finner dere her:
https://www.ntnu.no/skolelab/bla-hefteserie
Under: CanSat
Fane: CanSat – Teensy 3.5 en veiledning 2018-19

## Slide 3: CanSat – Teensy 3.5 En veiledning (www.ntnu.no/skolelab/bla-hefteserie)
Montering og installasjon
Elektronikk og sensorer
Forslag til kalibrering
Oppsett av radio for telemetri
Oppskyting eller slipp fra ballong
Beregning av fallhastighet
Simulering
Behandling av data
Programeksempler
CanSat-håndboken:
https://www.narom.no/undervisningsressurser/the-cansat-book/v2018/

## Slide 4: Teensy 3.5

## Slide 5: Tilkobling av de ulike modulene

## Slide 6: Blokkdiagram CanSat – Teensy 3.5

## Slide 7: I2C databuss
Bruk av ferdige moduler gir store muligheter, men skjuler kompleksitet (”Black box”)
Adresse 1
Adresse 2
3,3V
GND
SCL
SDA

## Slide 8: Sensorer
GY-91 BMP280 - Trykk - Termometer 2
MPU9250 - Akselerometer - Magnetometer
- Gyrometer.
NTCLE201E3103SB - Termometer 1

## Slide 9: Definisjon av sensor og aktuator
Definisjon av sensor:
En sensor er en komponent som omdanner en fysisk størrelse (eks. temperatur-, trykk-, lys-, fuktighetssensor …) til en elektrisk målbar størrelse (eks. resistans, spenning, strøm …).
Definisjon av aktuator:
En aktuator er en komponent som omdanner en elektrisk spenning (eller strøm) til en fysisk størrelse som kan utføre en oppgave (eks. lysdiode, lydgiver (buzzer), et relé (elektrisk bryter), en motor….)

## Slide 10: Tre typer grensesnitt mot sensorer
Spenning
Fysisk størrelse
Luftfuktighet
Temperatur (NTC)
Lys LDR
5V
GND
GND
Vout
GND
5V
Rx
Tx
Fysisk størrelse
10010100101
Seriell digital kom
CO2
GPS
Temperatur
Rout
Dout
Trykk
Fysisk størrelse
Resistans
I2C
GY91

## Slide 11: Analog inputs
+3,3 V
0 V
Rvar
Rfast
Temperatur (NTC)
A10
Analog GND

## Slide 12: Konvertering fra varierende resistans til varierende spenning (Spenningsdeleren)
Rvar
Rfast
UCC = +3,3V
I
I =UCC / (Rfast+Rvar)
Uout
Rvar
(Rfast+Rvar)
UCC
Uout =
U =R • I
I =U / R
→
= Uout / Rvar
USS = 0V = GND
Rvar
(Rfast+Rvar)
UCC
Uout =
Rfast
(UCC+Uout)
Uout
Rvar =
A10

## Slide 13: Analog til digital omvandling
3,297V (1023)
1024 diskrete nivåer
Sd(t)
3,3V =
1024
U(t) =
Tid
0 V (0)
Sd(t) = 685 Digitalt tall fra (0 – 1023)
Spenning
Konvertering fra digitalt tall til spenning
ADC
Analog spenning
685
Sd(t) = 685
2,21 V
2,21 V
685
3,3V = 2,21V
1024
Sb(t) = 0000001010101101
U(t) Analog spenning fra sensor

## Slide 14: Temperatursensor NTCLE201E3103S

## Slide 15: Termistorer Temperature sensitive resistor
NTC-resistor (Negative Temperature Coefficient)
PTC-resistor (Positive Temperature Coefficient)
RNTC = Resistans i NTC @ T
Rr = Referanse-resistans = 10kΩ @ Tr
T = Virkelig temperatur
Tr = Referanse temperatur = 298K
B25/85 = B-verdi, konstant 25o - 85o C = 3977K
NTCLE203E3103FB0
Temperatur i C
NTC Resistans
NTCLE201E3103SB

## Slide 16: Spenning som funksjon av temperatur
ADC
Ucc = 3,3V
RNTC
Rs
Us
Antar vi en lineær sammenheng kan vi sette opp en topunktsligning og kalibrere systemet ut fra to målepunkter

## Slide 17: Bruk av interpolasjonsformelen oppgitt i databladet
ADC
Ucc = 3,3V
RNTC
Rs
Us
Rref = 10kOhm
RS = 4,7kOhm
  Datablad: https://www.vishay.com/docs/29049/ntcle100.pdf

## Slide 18: Pressure sensor BMP280

## Slide 19: Trykkmåling med piezo-resistivt element
Utnytter den piezo-resistive effekten.
Lord Kelvin 1856
C.G. Smith 1954 (Ge og Si)
Båndgapet endres med mekanisk stress
Elementet i skiva inngår i en målebro

## Slide 20: Spesifikasjoner for BMP280
< 9000 m

## Slide 21: Trykk som funksjon av høyde over havet
https://www.narom.no/undervisningsressurser/the-cansat-book/the-primary-mission/using-the-sensors/altitude-calculations/

## Slide 22: Det er viktig å kalibrere
980 – 1050 hPa
7-800m

## Slide 23: Akselerometer MPU9250

## Slide 24: Akselerometer (tiltmeter?) MPU9250
Nøkkeldata:
Spenning VCC = 2,2 to 3,4 V
MPU9250 (3 axes)
Båndbredde 260 Hz
Område: ±2 g ( ± 2 048), ±4 g ( ± 4 096), ±8 g ( ± 8 192), ±16 g (±16 384)
Applications:
Tilt and motion sensors in 3D play
Detection of free fall of HDD MP3 players, Laptops and PC’s
Picture stabilisation, calling when mobilephones are in motion
Motion sensor in pedometers
Motion sensor in robots

## Slide 25: Typisk virke måte til et integret akselerometer

## Slide 26: Akselerometer

## Slide 27: Akselerometer - kalibrering
Hold kortet i x-, y- og z-retningen
Skriv ut akselerometerverdiene i monitoren
Legg inn avvikene i programmet

## Slide 28: Gyrometer MPU9250/55

## Slide 29: Gyrometeret

## Slide 30: Integrert 3 akse integrert gyro
Yaw
Roll
Pitch
x
y
z
Om X  ”roll”  rull Om Y  ”pitch”  stamp Om Z  ”yaw”  gir
Om X  ”heave”  hev Om Y  ”sway”  sving Om Z  ”surge”  drag

## Slide 31: Ballanseorgan for flygende innsekter ”Svingkølle” - https://no.wikipedia.org/wiki/Svingk%C3%B8lle

## Slide 32: Mygg

## Slide 33: MEMS – Micro ElektroMechanical Systems https://www.youtube.com/watch?v=A03AENwOVNY

## Slide 34: Kalibrering av gyrometer Silkeborg gymnasium (2015)
Notes: Silkeborg skole deltok på CanSat-konkurransen i 2015

## Slide 35: Magnetometer AK8963

## Slide 36: Magnetometer
Legg merke til at x- og y-retningen er dreid 90º i forhold til akselerometeret og gyrometeret
Legg også merke til at positiv z-retning er nedover
Dette betyr at magnetsensor chipen i pakken er snudd opp ned i forhold til akselerometeret og gyrometeret

## Slide 37: Magnetometer
Magetometerets orientering i forhold til CanSat-kortet

## Slide 38: Teknologi - Magnetometer
Oppdaget i 1879 av Edwin Hall
Oppdaget at det oppsto en spenning på tvers av den strømførende ledningen når ledningen ble utsatt for et magnetfelt som vist på figuren.
Mengden av ladning som er forflyttet kan måles med et voltmeter og er et mål på styrken til magnetfeltet

## Slide 39: Hvordan kalibrere magnetometeret? Forslag til vurdering
Ved hjelp av en kalibrert magnetisk kilde
Ev. ved hjelp av en ukalibrert magnetisk kilde og et kalibrert måleinstrument
Ev. kan vi bruke jordmagnetismen om vi kjenner den eksakte verdien der vi er.
Kan estimeres ganske godt på det stedet man er: https://www.ngdc.noaa.gov/geomag-web/#igrfwmm

## Slide 40: Kalibrering Magnetometeret https://www.ngdc.noaa.gov/geomag-web/#igrfwmm
Velg land, by og dato og få øyeblikksverdien for jordmagnetismen

## Slide 41: Kalibrering Magnetometeret https://www.ngdc.noaa.gov/geomag-web/#igrfwmm
Få ut verdien i nTesla

## Slide 42: Forandring fra 15.09.2020  06.11.2022

## Slide 43: Forslag til metode for kalibrering
78° 4”
Mot magnetisk nordpol
53,425 nT

## Slide 44: Forslag til metode for kalibrering
y
x
Biblioteket GY91 leverer magnetometerverdien i nTesla
90° 00”
Mot magnetisk nordpol
52,27 nT
x = 52,27 nT
y = 52,27 nT
z = 52,27 nT

## Slide 45: Oppkobling av GPS-mottaker

## Slide 46: Typer av GPS-mottakere for Arduino
GY-NEO-6MV2
Oppstart kald: 27 sek.
Maks høyde 50 000 m
Spenning: 2,7 – 3,6 V
Strøm 47 mA
Fysisk større
Dataoverføring 9600 baud UART)
Pris: $9 (Banggood)
GY-NEO-6M

## Slide 47: Montering

## Slide 48: Innsamling av data

## Slide 49: Installasjon av biblioteker
Last ned biblioteket: TinyGPS.h fra: https://github.com/mikalhart/TinyGPS/releases/tag/v13
Hent fila: Source code (zip)
Åpne menyen i IDE: Skisse/Include Library/Add .zip library
GPS
SD-kort
Teensy
9600 baud Bibliotek: SoftwareSerial.h
Bibliotek: TinyGPS.h
9600 baud Standardbibliotek

## Slide 50: Eksempler på data
Lengdegrad
Breddegrad
Høyde

## Slide 51: Visualisering ved hjelp av Google Earth

## Slide 52: Visning av GPS-data Bruk av kml-filer (Keyhole Markup Language)
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<kml xmlns="http://www.opengis.net/kml/2.2">
<Document>
<name>Paths</name>
<description>Examples of paths. Note that the tessellate tag is by default
set to 0. If you want to create tessellated lines, they must be authored
(or edited) directly in KML.</description>
<Style id="yellowLineGreenPoly">
<LineStyle>
<color>7f00ffff</color>
<width>4</width>
</LineStyle>
<PolyStyle>
<color>7f00ff00</color>
</PolyStyle>
</Style>
<Placemark>
<name>Absolute Extruded</name>
<description>Transparent green wall with yellow outlines</description>
<styleUrl>#yellowLineGreenPoly</styleUrl>
<LineString>
<extrude>0</extrude>
<tessellate>0</tessellate>
<altitudeMode>clampToGround</altitudeMode>
<coordinates>
10.454133,63.426452,97.90 10.454084,63.426464,94.80 10.453765,63.426052,69.90 10.453771,63.426052,69.30 10.453765,63.426055,69.40 10.453797,63.426067,69.10 10.453830,63.426074,68.80 10.453826,63.426074,68.90
</coordinates>
</LineString>
</Placemark>
</Document>
</kml>
Åpne en teksteditor f.eks. NotePad++
Hent inn kml-filmalen
Kopier inn data fra SD-kortet på angitt plass
Lengdegrad,breddegrad,høyde … uten mellomrom etter ”,”
Lagre under eget filnavn som ender på .kml
Åpne filen i Google Earth eller bare klikk på filnavnet

## Slide 53: Visning i Google Earth

## Slide 54: Videre bearbeiding av data
Beregning av:
… totallengde av turen
… gjennomsnittlig hastighet
… siling av avvikende data
…
Ekvirektangulær tilnærming
Hvor R er jordradien

## Slide 55: Ressurshefter
https://www.sparkfun.com/products/11581
http://www.ntnu.no/skolelab/sl-bla-bokserie
http://www.ntnu.no/skolelab/sl-bla-bokserie
http://www.ntnu.no/skolelab/sl-bla-bokserie